- 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为北京清华长庚医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5. 投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 医用核磁共振成像（MR） | 1 | 台 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90日内。

2、采购项目（标的）交付的地点：北京清华长庚医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）及服务要求：调试验收合格后≥2年。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在1个月内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

## 第1包  品目1-1  医用核磁共振成像（MR）

一、主要用途：用于全身各系统磁共振成像，包括中枢神经系统、呼吸系统、消化系统、肌骨运动系统、心血管系统、泌尿生殖系统等。

二、技术参数：

1、磁体系统：

▲1.1、磁体类型：超导磁体，磁场强度≥1.5T

1.2、磁场稳定度：≤0.1 ppm /h；

1.3、磁场均匀度（典型值，采用V-RMS 24 plane plot测量法，请提供技术白皮书证明，并注明页码位置）：

1.3.1、10 cm DSV:≤ 0.01ppm。

1.3.2、20 cm DSV:≤ 0.04ppm。

1.3.3、30cmDSV：≤ 0.05ppm。

▲1.3.4、40cm DSV：≤ 0.15ppm。

1.3.5、45cmDSV：≤ 0.25ppm。

1.4、具备主磁场均匀度补偿技术。

1.5、匀场方式：主动匀场 +:被动匀场 +高阶匀场。

1.6、磁体重量（含液氦）：≤4500kg。

1.7、磁体长度（不含外壳）：≤160cm。

▲1.8、磁体孔径≥70cm。

1.9、液氦消耗率（正常使用状态）：0.0升/年。

1.10、液氦容积：≤1500L。

1.11、冷头类型：4K冷头。

1.12、5高斯线范围（X轴×Y轴×Z轴）：≤2.5m×2.5m×4m。

2、梯度系统：

2.1、梯度控制技术：全数字实时控制。

2.2、梯度冷却方式：水冷。

2.3、最大单轴梯度场强度（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值）：≥33 mT/m。

▲2.4、最大单轴梯度切换率（X/Y/Z轴可同时达到，非有效值）：≥125 T/m/s。

2.5、最短梯度爬升时间：≤0.3ms。

3、射频系统：

3.1、射频发射功率≥15kW。

▲3.2、独立射频接收通道数≥48。

3.3、最高接收动态范围：≥165dB。

3.4、射频接收线圈（线圈单元数计算不得组合累加，为独立线圈单元数）：

▲3.4.1、配置：≥10个，至少包括体线圈1个、头颈联合线圈1个、头部线圈1个、脊柱相控阵线圈1个、大号柔性多功能线圈1个、小号柔性多功能线圈1个、乳腺专用相控阵线圈1个、膝关节专用相控阵线圈1个、肩关节专用相控阵线圈1个、足踝专用相控阵线圈1个。（专用线圈不可用柔性多用途线圈等替代）

3.4.2、原厂头颈联合线圈：≥16单元。

3.4.3、原厂头部线圈：≥12单元。

3.4.4、原厂脊柱相控阵线圈：≥24单元（非组合）；

▲3.4.5、原厂体部线圈：≥24单元（非组合）；

3.4.6、原厂大号柔性多功能线圈：≥8单元。

3.4.7、原厂小号柔性多功能线圈：≥8单元。

3.4.8、原厂乳腺专用相控阵线圈：≥10单元。

3.4.9、原厂膝关节专用相控阵线圈：≥12单元。

3.4.10、原厂关节专用相控阵线圈：≥12单元。

▲3.4.11、原厂足踝专用相控阵线圈：≥24单元。

3.5、线圈接口数：≥5个，可同时接驳使用。

4、计算机系统：

4.1、主计算机：

4.1.1、中央处理器：≥6核，主频≥3.9GHz，位数：≥64位。

4.1.2、内存：≥64GB。

4.1.3、硬盘：≥1TB；图像存储容量（256×256）：≥1500万幅。

4.1.4、彩色液晶显示器≥23英寸；分辨率：≥1920×1200。

4.2、重建计算机：

4.2.1、中央处理器：总核心数≥8，主频≥2.0GHz。

4.2.2、内存：≥48GB。

4.2.3、硬盘：≥1TB。

4.2.4、图像重建速度(256×256，全FOV)：≥90000幅/秒；

4.2.5、扫描、采集、重建时可同时进行阅片、后处理、照相和存盘。

4.3、集成式软件操作系，主机可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能。

5、后处理接口：

5.1、软件可控制照相。

5.2、具备DICOM3.0接口，开放打印、传输、接收、查询、工作列表、MPPS协议。

5.3、与PACS、RIS系统连接，负责相关接口费用。

6、扫描参数：

▲6.1、最大FOV：X轴≥500mm、Y轴:≥500mm、Z轴≥500mm。

6.2、最小FOV≤5mm；

▲6.3、最薄层厚：2D≤0.1mm； 3D≤0.05mm。

6.4、SE序列：

6.4.1、最短TR时间（128矩阵）：≤3.0ms。

6.4.2、最短TE时间（128矩阵）：≤1.5ms。

6.5、FSE序列

6.5.1、最小回波间距（128矩阵）：≤1.7ms。

▲6.5.2、最大回波链长度（ETL）：≥1024。

6.6、GRE序列：

6.6.1、最短TR时间（128矩阵）：≤0.8ms。

▲6.6.2、最短TE时间（128矩阵）：≤0.2ms。

6.7、EPI序列：

6.7.1、最小回波间距（128矩阵）：≤0.4ms。

▲6.7.2、EPI序列最大回波链长度（ETL）：≥512。

6.8、最大弥散加权b值：≥10000。

6.9、中文操作界面。

7、扫描技术与序列：

7.1、自旋回波序列（FSE）：

7.1.1、具备2D/3D自旋回波序列。

7.1.2、具备组织弛豫时间测量自旋回波序列。

7.1.3、具备可选择角度的自旋回波序列。

7.1.4、具备单回波、双回波、多回波技术。

7.1.5、具备单次激发快速自旋回波序列。

7.1.6、具备脂肪抑制序列。

7.1.7、具备脂肪饱和技术。

7.1.8、具备水抑制序列。

7.2、反转恢复（IR）：

7.2.1、具备常规反转恢复序列。

7.2.2、具备自由水抑制序列（FLAIR）。

7.2.3、具备自由水抑制序列T1W成像技术。

7.2.4、具备自由水抑制序列T2W成像技术。

7.2.5、具备脂肪抑制、水抑制反转恢复序列。

7.2.6、具备短TI反转回波水脂分离成像技术。

7.2.7、具备灰、白质对比成像的反转恢复序列。

7.3、梯度回波(2D/3D)：

7.3.1、多层面梯度回波：可提供T1和PD加权像。

7.3.2、具备2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术。

7.3.3、具备2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术。

7.3.4、具备重T2加权高对比序列。

7.3.5、具备3D梯度回波技术。

7.3.6、具备稳态进动梯度回波。

7.3.7、具备=快速场回波序列。

7.3.8、具备三维成像技术。

7.4、平面回波成像技术：

7.4.1、具备单次激发平面回波成像技术。

7.4.2、具备自旋回波EPI成像技术。

7.4.3、具备梯度回波EPI成像技术。

7.4.4、具备反转EPI成像技术。

7.4.5、具备高分辨EPI采集成像。

7.5、神经系统成像技术：

7.5.1、具备高分辨解剖成像技术。

7.5.2、具备高分辨率内耳三维成像技术。

7.5.3、具备全脊髓成像技术。

7.6、弥散成像技术：

7.6.1、具备ADC成像技术。

7.6.2、具备各向同性采集技术。

7.6.3、具备各向异性采集技术。

7.6.4、具备ADC值测量功能。

7.6.5、具备自动采集处理技术。

7.6.6、具备实时弥散成像技术。

7.6.7、可自动生成ADC图。

7.6.8、可选优化B值。

7.7、血管与水成像技术：

7.7.1、具备2D/3D时飞法技术。

7.7.2、具备2D/3D流入法采集技术。

7.7.3、具备连续多层3D时飞法技术。

7.7.4、具备动静脉分离成像技术。

7.7.5、具备磁转移(MTC)对比技术。

7.7.6、具备最大密度投影技术。

7.7.7、具备可变翻转角度射频技术。

7.7.8、具备2D/3D水成像技术，包括MRCP、MRU。

7.7.9、具备电影采集回放功能。

7.7.10、具备实时互动最大密度投影技术。

7.8、伪影消除技术：

7.8.1、具备流体补偿技术。

7.8.2、具备呼吸补偿技术。

7.8.3、具备呼吸导航技术。

7.8.4、具备流动校正梯度波形技术。

7.8.5、具备区域饱和技术。

7.8.6、具备卷积伪影去除技术。

7.8.7、具备自旋回波运动伪影消除技术。

7.8.8、自由呼吸技术：具备径向采集梯度回波运动伪影抑制技术。

7.8.9、具备图像滤波增强技术。

7.8.10、具备K空间降噪技术。

7.8.11、具备环形伪影抑制技术。

7.9、节时技术：

7.9.1、具备半扫描技术。

7.9.2、具备全方向部分编码采集技术。

7.9.3、具备矩形视野采集技术。

7.9.4、具备三维重叠连续采集技术。

7.9.5、具备并行采集重建技术。

7.9.6、具备部分回波采集。

7.10、其他成像技术：

7.10.1、具备短TR、TE成像功能；

7.10.2、具备三维定位系统；

7.10.3、具备放射状片层定位技术。

7.10.4、具备扫描暂停功能。

7.10.5、具备可变带宽技术。

7.10.6、具备预扫描技术。

7.10.7、可显示信噪比。

7.10.8、具备实时交互式成像功能。

7.10.9、具备磁共振实时定位功能。

7.10.10、具备磁共振实时交互式参数修改功能。

7.10.11、具备组合扫描功能。

7.10.12、具备水饱和技术。

7.10.13、具备预饱和技术。

7.10.14、饱和带数目≥6。

7.10.15、具备平行饱和带技术。

7.10.16、具备伴随饱和带技术。

7.10.17、具备脂肪饱和技术。

7.10.18、具备信号平均技术，包含内模式和外模式.

7.10.19、具备频率编码方向扩大采集技术。

7.10.20、具备相位编码方向扩大采集技术。

7.10.21、具备偏中心扫描技术。

7.10.22、具备可变K空间填充方式。

7.10.23、具备K空间快速采集技术。

7.10.24、具备线圈灵敏度校正技术。

7.10.25、具备肝脏动态增强技术。

7.10.26、具备图像亮度均一化校正技术.

7.10.27、具备自动中心扫描技术。

7.10.28、具备图像插值放大技术。

7.10.29、具备图像变形校正技术。

7.11、临床应用软件包：

7.11.1、具备神经成像软件包。

7.11.2、具备体部系统软件包。

7.11.3、具备骨关节成像软件包。

7.11.4、具备肿瘤成像软件包。

7.11.5、具备乳腺成像软件包。

7.11.6、具备血管成像软件包。

7.11.7、具备心脏成像软件包。

7.11.8、具备妇产成像软件包;

7.11.9、具备儿科成像软件包。

8、应用平台及软件：

8.1、具备人工智能图像重建技术：

8.1.1、人工智能重建技术可应用于脊柱。

8.1.2、人工智能重建技术可应用于关节。

8.1.3、人工智能重建技术可应用于神经。

8.1.4、人工智能重建技术可应用于血管。

8.1.5、人工智能重建技术可应用于腹部。

▲8.1.6、支持与压缩感知技术联合使用。

8.2、具备全身压缩感知技术或以压缩感知为核心支持全身应用的技术：

8.2.1、压缩感知技术可应用于2D序列。

8.2.2、压缩感知技术可应用于3D序列。

▲8.2.3、压缩感知技术可应用于4D序列。

8.2.4、支持与人工智能重建技术联合使用。

8.3、具备单体素和多体素波谱成像技术。

8.4、具备三维多体素波谱成像技术。

▲8.5、具备无接触式生命体征测量功能。

8.6、具备磁化率加权成像技术，可显示幅值图、相位图、薄层块MinIP重建。

8.7、具备体部磁敏感加权成像技术，可对单层面完成采集并成像，获得组织的磁化率对比。

8.8、具备翻转角调制三维容积成像技术。

8.9、具备螺旋式K空间填充运动伪影校正技术。

8.10、具备脑灌注成像技术。

8.11、具备弥散张量成像技术，弥散敏感梯度≥256个方向。

8.12、具备脑功能成像技术；

8.13、具备三维动脉自旋标记成像技术.

8.14、具备水脂分离成像技术。

8.15、具备快速3D T1体部动态增强序列。

8.16、具备呼吸导航技术。

8.17、具备脂肪定量成像技术。

8.18、具备非增强血管成像技术。

8.19、具备多梯度合并关节软骨成像技术。

8.20、具备参数定量成像与在线参数定量处理技术.

8.21、具备小视野弥散成像技术。

8.22、具备“类PET”全身弥散加权成像技术；

8.23、具备自动在线拼接功能。

8.24、具备前列腺波谱成像技术.

8.25、具备“零”变形弥散成像技术。

8.26、具备“静音”扫描。

8.27、智能定位技术：

8.27.1、具备头部、脊柱、膝关节智能定位技术：

▲8.27.2、具备心脏智能扫描功能，无需手动定位，自动化计算“短轴”、“两腔”、“三腔”、“四腔”等6个标准平面。

8.27.3、具备智能规划功能，可一键完成整体床位规划和整体扫描范围定位。

8.28、具备磁敏感加权成像技术，可提供高通滤波的相位图。

8.29、具备SWI黑血磁化率加权成像技术。

8.30、具备时空并行采集技术。

8.31、具备虚拟弥散加权成像功能。

8.32、具备动态增强采集技术。

8.33、具备基于压缩感知的心脏成像技术、心脏标记技术。

8.34、具备动态增强血管成像技术。

8.35、具备短TE扫描技术。

9、原厂影像后处理工作站（1套）：

9.1、提供原厂最新版本后处理工作站。

9.2、具备图像拼接功能。

9.3、具备动态分析功能。

9.4、具备ADC定量功能。

9.5、具备脑灌注后处理功能。

9.6、具备弥散张量成像后处理及纤维束追踪技术；

9.7、具备脑功能分析功能。

9.8、具备波谱后处理功能，包括具备单体素和多体素。

9.9、具备参数定量后处理（T1&T2&T2*）。

9.10、具备图像融合后处理功能。

9.11、具备磁敏感后处理功能。

9.12、具备乳腺分析功能。

9.12、具备血管分析功能。

9.13、具备心功能分析功能。

9.14、具备心流量分析功能。

9.15、动态增强定量：

9.15.1、具备B1&T1 Mapping校正功能。

9.15.2、支持Tofts模型与双室模型计算；

9.15.3、具备运动矫正功能。

10、病人检查环境：

10.1、具备磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统。

10.2、具备防磁耳机，可通话、音乐播放、减噪。

10.3、磁体内具备病人通风装置。

10.4、磁体内具备可调病人照明装置。

10.5、检查床最大承重：≥250kg。

10.6、检查床最低位置：≤60cm。

10.7、具备原厂病人监视系统。

11、配置线圈整理柜；1组

12、其他软件系统及校正用品。

12.1、具备压力检测系统。

12.2、具备校正用标准水模。

12.3、提供报错系统及检测软件。

13、配置1套高压注射器。